***Załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2.1/******1.2.ZIT /2017***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość, data

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oferenta** | ……………………………………………………………... |
| **Adres oferenta** | ……………………………………………………………... |
|  **NIP** | ……………………………………………………………... |
| **REGON** | ……………………………………………………………... |
| **Adres e -mail** | ……………………………………………………………... |
| **Nr tel.:** | ……………………………………………………………... |

**HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH**

ul. Kościerzyńska 7, 51-416 Wrocław

tel.: 71 3941813

e-mail: syskon@syskon.eu

**FORMULARZ OFERTY**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.1/1.2.ZIT /2017**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na **dostawę wraz z transportem wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma** oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego wymagania określone w punkcie III. opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego treść zapytania ofertowego nr 2.1/1.2.ZIT/2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena jednostkowa netto (za 1szt.):** | ……………………………………………………………... |
| **Ilość szt.:** | 4 szt. |
| **Cena oferty netto:** | ……………………………………………………………... |
| **Wartość VAT:** | ……………………………………………………………... |
| **Cena oferty brutto:** | ……………………………………………………………... |
| **Termin ważności oferty:** | 31.12.2017 r. |
| **Warunki płatności:** | ……………………………………………………………... |
| **Termin dostawy pierwszych 2 szt.:** | ……………………………………………………………... |
| **Termin dostawy pozostałych 2 szt.:** | ……………………………………………………………... |
| **Okres gwarancji:** | ……………………………………………………………... |
| **Czas reakcji serwisu:** | ……………………………………………………………... |

|  |
| --- |
| **Wymagania techniczno-funkcjonalne** |
| **Wielokanałowe analizatory promieniowania Gamma (MCA) – ilość 4 szt.** |
| Analizator oparty na technologii cyfrowej | TAK/NIE |
| Wejście analizatora – sprzężone ładunkowo | TAK/NIE |
| Gniazdo na wejściu do analizatora BNC 50 lub 75 ohm | TAK/NIE |
| Tor wejściowy analizatora musi obsługiwać standardowe typy sygnałów wyjściowych fotopowielaczy współpracujących ze scyntylatorami NaI (Tl) | TAK/NIE |
| Wbudowany zasilacz wysokiego napięcia (polaryzacja dodatnia) z regulacją w zakresie 0-1000V i poziomie tętnień mniejszym niż 0,001% oraz krokiem regulacji nie większym niż 1V | TAK/NIE |
| Wyjście zasilania HV: SHV lub BNC | …………….. |
| Przetwornik ADC 50 MHz, 14-bit pipelined flash | TAK/NIE |
| Maksymalna częstość zliczeń - 130000 cps | ……………………… cps |
| Dead time (czas martwy) – max. 1,1 us | …………………..…… us |
| Napięcie fotopowielacza – min.: do +1023 V | ………………………… V |
| Min. 20 programowanych okien pomiarowych (ROI ustalane na poziomie sprzętowym) | ……………………… szt. |
| Interfejs komunikacyjny - min 1 USB | ……………………… szt. |
| Liczba kanałów analizatora - nie mniej niż 1024 | ……………………… szt. |
| Okres akwizycji danych pomiarowych regulowany od 10 ms do wielokrotności 1 s | TAK/NIE |
| Komunikacja z komputerem PC poprzez standardowy interfejs – USB, umożliwiająca zmianę parametrów pracy oraz odczyt danych pomiarowych | TAK/NIE |
| Oprogramowanie narzędziowe kompatybilne z platformą Linux lub Windows | TAK/NIE |
| Protokół komunikacyjny umożliwiający bezpośrednie sterowanie działaniem, odczytem i zapisem danych z i do analizatora przez zewnętrzne, autonomiczne oprogramowanie w pełnym zakresie jego funkcjonalności wraz z niezbędną dokumentacją do jego implementacji na platformie Linux. Implementacja protokołu nie może wymagać od zamawiającego wykorzystana zamkniętych, własnościowych bibliotek firm trzecich. | TAK/NIE |
| Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE |

W imieniu Oferenta oświadczam, że całkowity koszt zamówienia został oszacowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz elementów składowych opisu przedmiotu zamówienia, a w cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją dostawy i transportu, w przypadku wyboru naszej Oferty.

Oświadczam, że przedmiot oferty spełnia warunki określone w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia stanowiącego treść zapytania ofertowego nr 2.1/1.2.ZIT/2017.

W imieniu Oferenta oświadczam, że niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm).

Oferta zostaje złożona na …... Kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2. WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ W OSTATNICH 3 LATACH DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

data i podpis /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/